RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, UNIVERSITAIRE, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS

UNIVERSITE PRESIDENT JOSEPH KASA-VUBU

Centre Hospitalier Universitaire UKV/BOMA

RAPPORT GENERAL DES INVENTAIRES DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX.

RAPPORT GENERAL DES INVENTAIRES DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX.

Réalisé par :

Monsieur NZITA LUKIELO

Ir. Biomédical

Août 2026

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	1

I. OBJECTIF DE L’OPÉRATION	1

II. DÉROULEMENT DES TRAVAUX	1

III. PRINCIPAUX CONSTATS	1

IV. INTÉRÊT DES INVENTAIRES POUR LE CHUB	2

V. DOCUMENTS TECHNIQUES ANNEXÉS	2

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	2

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF	3

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	3

3. OBJECTIFS DE L’INVENTAIRE	4

3.1. Objectif général	4

3.2. Objectifs spécifiques	4

4. PÉRIMÈTRE DE L’OPÉRATION	4

5. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL	5

7. SYNTHÈSE PAR SERVICE	6

8. ÉVALUATION DE L’ÉTAT PHYSIQUE	7

9. ÉVALUATION DE L’ÉTAT FONCTIONNEL	7

11. ANALYSE DE CRITICITÉ	8

12. TABLEAU DE CRITICITÉ	9

13. PRÉOCCUPATIONS ET BESOINS EXPRIMÉS PAR LES SERVICES	9

14.  DEFINITION DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE CODE D’INVENTAIRE	15

15. CODIFICATION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS	15

16. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES	15

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PORTÉE DE L’APPUI TECHNIQUE	17

## I. OBJECTIF DE L’OPÉRATION

L’opération des inventaires avaient principalement pour objectifs de :

- Recenser et identifier les matériels et équipements médicaux disponibles au sein du CHUB ;

- Localiser les équipements par service ou unité d’affectation ;

- Évaluer leur état physique ;

- Évaluer leur état fonctionnel ;

- Identifier les équipements en panne ou hors service ;

- Recueillir les préoccupations et besoins exprimés par les utilisateurs ;

- Constituer une base permettant d’améliorer la gestion et la maintenance du parc biomédical ;

- Faciliter la planification des interventions techniques et des besoins futurs du CHUB.

## II. DÉROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux des inventaires ont été réalisés dans les différents services du Centre Hospitalier Universitaire de Boma, en collaboration avec les responsables et utilisateurs des équipements.

L’approche adoptée a consisté notamment à :

- Identifier les équipements et matériels présents ;

- Relever leurs caractéristiques disponibles ;

- Vérifier leur localisation et leur affectation ;

- Apprécier leur état physique ;

- Vérifier, lorsque cela était possible, leur état fonctionnel ;

- Recueillir les informations auprès des utilisateurs ;

- Relever les anomalies, pannes et insuffisances constatées ;

- Identifier les besoins exprimés par les différents services.

## III. PRINCIPAUX CONSTATS

Les travaux ont permis de mettre en évidence une situation technique diversifiée du parc des équipements médicaux.

Les équipements inventoriés peuvent notamment être regroupés selon leur situation fonctionnelle en :

- Equipements fonctionnels et opérationnels ;

- Equipements fonctionnels nécessitant une maintenance préventive ;

- Equipements en panne nécessitant une maintenance corrective ;

- Equipements hors service ou à réformer, sous réserve d'une évaluation technique approfondie;

- Equipements dont l'utilisation est limitée par l'absence d'accessoires, de consommables ou de pièces de rechange.

Les détails techniques relatifs à chaque équipement, notamment son identification, son service d'affectation, son état physique, son état fonctionnel, les éventuelles pannes constatées, le niveau de criticité et les recommandations techniques, sont présentés dans les fiches et rapports spécifiques annexés au présent rapport général.

## IV. INTÉRÊT DES INVENTAIRES POUR LE CHUB

Au regard des résultats obtenus, ces inventaires constituent un outil de référence pour :

- La maîtrise du patrimoine biomédical du CHUB ;

- La sécurisation et la traçabilité des équipements ;

- La programmation de la maintenance préventive ;

- Le traitement des pannes et dysfonctionnements ;

- L'établissement des priorités d'intervention selon le niveau de criticité ;

- La prévision des besoins en pièces de rechange et accessoires ;

- L'élaboration des besoins d'acquisition et de renouvellement ;

- L'amélioration de la disponibilité des équipements au bénéfice des équipes soignantes et des patients.

## V. DOCUMENTS TECHNIQUES ANNEXÉS

Les différents rapports et fiches techniques issus des travaux d'inventaire sont détaillés dans le dossier technique annexé au présent rapport.

Ces documents constituent le support technique détaillé du présent rapport général et permettent, pour chaque équipement inventorié, de disposer des informations nécessaires à son identification, à l'appréciation de son état et à la formulation des recommandations appropriées.

## VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au terme de cette opération, nous estimons que les inventaires réalisés constituent une étape importante dans la mise en place d'une gestion rationnelle et durable des matériels et équipements médicaux du Centre Hospitalier Universitaire de Boma.

Nous recommandons, à cet effet :

- La mise à jour régulière du fichier d'inventaire des équipements ;

- La mise en place d'une codification uniforme de tous les équipements ;

- L'établissement d'un programme trimestriel, semestriel et annuel de maintenance préventive ;

- La prise en charge prioritaire des équipements en panne selon leur niveau de criticité ;

- L'identification et la constitution d'un stock minimum de pièces de rechange et accessoires essentiels ;

- La mise en place de fiches de vie pour les équipements biomédicaux ;

- La sensibilisation des utilisateurs à l'utilisation correcte et à l'entretien courant des équipements ;

- La planification progressive du renouvellement des équipements devenus obsolètes ou irréparables ;

- La poursuite périodique des opérations d'évaluation technique afin de maintenir à jour la situation du parc biomédical.

## 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion technique et de la disponibilité des matériels et équipements médicaux du Centre Hospitalier Universitaire de Boma, une opération générale d’inventaire a été réalisée dans les différents services de l’établissement.

Cette opération avait pour finalité de disposer d’une situation actualisée du parc biomédical, notamment en ce qui concerne :

- L’identification des équipements ;

- Leur localisation ;

- Leur affectation ;

- Leur état physique ;

- Leur état fonctionnel ;

- Les pannes et dysfonctionnements ;

- Leur niveau de criticité ;

- Les besoins exprimés par les utilisateurs ;

- Les priorités en matière de maintenance ;

- Les besoins de renouvellement et d’acquisition.

L’inventaire ne constitue donc pas uniquement une opération de recensement patrimonial. Il représente également un outil d’aide à la décision pour la Direction de l’établissement et les autorités universitaires, notamment pour la programmation de la maintenance, la budgétisation des interventions et la planification du renouvellement des équipements.

Les données quantitatives définitives issues des fiches d’inventaire sont présentées dans les tableaux de synthèse et les annexes techniques du présent rapport.

## 2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le fonctionnement efficace d’un établissement hospitalier dépend, entre autres facteurs, de la disponibilité et de la fiabilité de ses infrastructures, matériels et équipements médicaux.

Un équipement indisponible, mal entretenu, incomplet ou utilisé dans des conditions inadéquates peut compromettre la qualité des prestations, augmenter les risques pour les patients et les utilisateurs et occasionner des dépenses supplémentaires.

Dans ce contexte, la réalisation d’un inventaire technique périodique apparaît comme une nécessité pour permettre à l’établissement de disposer d’une connaissance actualisée de son patrimoine biomédical.

L’initiative de Monsieur le Recteur de l’Université Kasa-Vubu a ainsi permis d’engager une démarche visant à établir une photographie technique de la situation du parc des équipements médicaux du CHUB.

Cette opération doit servir de base à une politique structurée de gestion, maintenance, renouvellement et développement du parc biomédical.

## 3. OBJECTIFS DE L’INVENTAIRE

## 3.1. Objectif général

Établir une situation technique actualisée des matériels et équipements médicaux disponibles au Centre Hospitalier Universitaire de Boma afin d’améliorer leur gestion, leur disponibilité, leur maintenance et leur utilisation.

## 3.2. Objectifs spécifiques

L’opération vise à :

- Recenser les matériels et équipements médicaux disponibles ;

- Identifier chaque équipement ;

- Déterminer sa localisation et son service d’affectation ;

- Évaluer son état physique ;

- Évaluer son état fonctionnel ;

- Identifier les équipements en panne ;

- Identifier les équipements hors service ;

- Déterminer les principales causes ou natures des dysfonctionnements ;

- Évaluer le niveau de criticité des équipements ;

- Recueillir les préoccupations des utilisateurs ;

- Identifier les besoins non couverts ;

- Déterminer les priorités d’intervention ;

- Proposer des mesures de maintenance corrective et préventive ;

- Identifier les équipements nécessitant un renouvellement ou une réforme ;

- Constituer une base de données technique du parc biomédical.

## 4. PÉRIMÈTRE DE L’OPÉRATION

L’inventaire a porté sur les principaux services et unités du Centre Hospitalier Universitaire de Boma, notamment :

| N° | Service / Unité | Inventaire réalisé |
| --- | --- | --- |
| 1 | Médecine interne | Oui |
| 2 | Chirurgie | Oui |
| 3 | Urgences / Soins intensifs | Oui |
| 4 | Laboratoire | Oui |
| 5 | Pédiatrie | Oui |
| 6 | Maternité/Gynécologie | Oui |
| 7 | Néonatalogie | Oui |
| 8 | Imagerie médicale / Radiologie/Echographie | Oui |
| 9 | Dépôt central | Oui |

## 5. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

L’opération a été réalisée selon une approche essentiellement technique et participative.

Elle a comporté les principales étapes suivantes :

### 5.1. Préparation

- Définition du périmètre ;

- Identification des services ;

- Préparation des fiches d’inventaire ;

- Organisation des visites ;

- Coordination avec les responsables des services.

### 5.2. Recensement physique

Chaque équipement rencontré a fait l’objet d’une identification et d’un relevé des informations disponibles.

### 5.3. Identification technique

Lorsque les informations étaient disponibles, les éléments suivants ont été relevés :

- Désignation de l’équipement ;

- Marque ;

- Modèle ;

- Numéro de série ;

- Numéro d’inventaire ;

- Année d’acquisition, lorsqu’elle est connue ;

- Service d’affectation ;

- Localisation ;

- Etat physique ;

- Etat fonctionnel.

### 5.4. Évaluation fonctionnelle

L’état fonctionnel a été apprécié sur la base de l’observation, des essais disponibles et des informations fournies par les utilisateurs.

### 5.5. Recueil des préoccupations

Les responsables et utilisateurs ont été invités à présenter :

- Les difficultés rencontrées ;

- Les pannes récurrentes ;

- Les besoins en accessoires ;

- Les besoins en consommables ;

- Les difficultés d’utilisation ;

- Les besoins en formation ;

- Les besoins en équipements supplémentaires.

### 5.6. Analyse technique

Les informations recueillies ont ensuite été analysées afin de déterminer les priorités d’intervention et le niveau de criticité.

## 6. ÉTAT GÉNÉRAL DU PARC BIOMÉDICAL

La synthèse quantitative définitive sera établie à partir des fiches individuelles d’inventaire.

| Situation technique | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Total équipements inventoriés | 352 | 100 % |
| Fonctionnels | 309 | 87,78% |
| Fonctionnels avec réserve | 13 | 3,69% |
| En panne | 08 | 2,27% |
| Hors service | 08 | 2,27% |
| À réformer | 01 | 0,57% |
| Incomplets / accessoires manquants | 06 | 1,42% |

Cette synthèse permettra de déterminer le niveau global de disponibilité du parc biomédical du CHUB.

## 7. SYNTHÈSE PAR SERVICE

| Service | Total | Fonctionnels | En panne | Hors service | Criticité élevée | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Médecine interne | 23 | 18 | 01 | 03 |  |  |
| Chirurgie | 42 | 35 | 03 | 03 | 01 | 1 |
| Urgences / Soins intensifs | 72 | 65 | 02 | 02 | 03 |  |
| Laboratoire | 127 | 123 | 01 | 0 | 03 | 1 |
| Pédiatrie/Néonatologie | 27 | 25 | 01 | 01 | 0 |  |
| Maternité/Gynécologie | 23 | 22 | 0 | 01 | 0 |  |
| Echographie | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 |  |
| Radiologie | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |

## 8. ÉVALUATION DE L’ÉTAT PHYSIQUE

L’état physique des équipements est apprécié selon les critères suivants :

### Bon : Équipement présentant un état physique satisfaisant, sans dégradation majeure apparente.

### Moyen : Équipement présentant des signes d’usure ou de dégradation nécessitant une surveillance ou une intervention.

### Mauvais : Équipement présentant une dégradation importante susceptible d’affecter son utilisation ou sa sécurité.

### Très mauvais : Équipement fortement dégradé et susceptible de nécessiter une réforme ou un remplacement.

## 9. ÉVALUATION DE L’ÉTAT FONCTIONNEL

La classification fonctionnelle retenue est la suivante :

| Code | Situation | Signification |
| --- | --- | --- |
| F | Fonctionnel | Équipement opérationnel |
| FR | Fonctionnel avec réserve | Fonctionne mais nécessite surveillance/intervention |
| P | En panne | Dysfonctionnement nécessitant une réparation |
| HS | Hors service | Non opérationnel |
| IR | Irréparable / à réformer | Réparation techniquement ou économiquement non justifiée |

## 10. CLASSIFICATION DES PANNES

Les principales anomalies pourront être regroupées par familles :

- Panne électrique ;

- Panne électronique ;

- Panne mécanique ;

- Panne pneumatique ;

- Panne hydraulique ;

- Panne logicielle ;

- Défaut d’alimentation électrique ;

- Accessoires manquants ;

- Consommables indisponibles ;

- Défaut d’utilisation ;

- Usure normale ;

- Absence de maintenance préventive ;

- Vétusté ou obsolescence ;

- Autres anomalies.

### Tableau d’analyse

| Nature de la panne | Nombre | % | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Électrique |  |  |  |
| Électronique |  |  |  |
| Mécanique |  |  |  |
| Accessoires manquants |  |  |  |
| Obsolescence |  |  |  |
| Autres |  |  |  |

## 11. ANALYSE DE CRITICITÉ

La criticité permet de hiérarchiser les interventions techniques en fonction de l’impact potentiel de l’indisponibilité d’un équipement sur les soins.

### C1 – Criticité élevée

Équipement indispensable à la prise en charge du patient ou à une activité vitale/urgente.

Action : intervention prioritaire ou immédiate.

### C2 – Criticité moyenne

Équipement important dont l’indisponibilité peut perturber significativement l’activité, mais pour lequel une solution temporaire peut exister.

Action : intervention programmée à court terme.

### C3 – Criticité faible

Équipement dont l’indisponibilité momentanée présente un impact limité.

Action : intervention programmée selon les ressources disponibles.

## 12. TABLEAU DE CRITICITÉ

| Équipement | Service | Situation | Criticité | Impact sur les soins | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C1 | Très élevé | Urgence |
|  |  |  | C2 | Moyen | Prioritaire |
|  |  |  | C3 | Faible | Programmée |

## 13. PRÉOCCUPATIONS ET BESOINS EXPRIMÉS PAR LES SERVICES

Les inventaires ont permis de recueillir les préoccupations des équipes soignantes.

Ces préoccupations doivent être considérées comme un élément essentiel de l’analyse, car elles permettent d’identifier les besoins réels au-delà des équipements physiquement disponibles.

Les besoins pourront notamment concerner :

- Equipements supplémentaires ;

- Réparation d’équipements ;

- Accessoires ;

- Pièces de rechange ;

- Consommables ;

- Alimentation électrique fiable ;

- Protection électrique ;

- Formation des utilisateurs ;

- Maintenance préventive ;

- Assistance technique ;

- Amélioration des conditions d’utilisation.

### Tableau de synthèse

| Service | Préoccupation | Besoin identifié | Priorité | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDECINE INTERNE | -Indisponible/insuffisance de brassard adapté pour le moniteur de surveillance. - Les commandes électriques permettant les différents mouvements des lits médicalisés ne fonctionnent pas. - Moniteur dépourvu des câbles conformes à l’alimentation, des accessoires de contrôle. |  | Haute | - Acquérir des brassards adaptés et compatibles avec les moniteurs de surveillance utilisé dans le service. - Procéder au diagnostic technique des commandes électriques des lits médicalisés afin d’identifier les éléments défectueux. - Réparer ou remplacer les commandes, câbles, moteurs ou dispositifs des commandes défectueux. - Vérifier périodiquement les fonctionnements et la sécurité électrique des lits médicalisés. |
| IMAGERIE MEDICALE | -Insuffisance/défaillance du négatoscope destiné à la lecture des clichés radiographiques. |  | Moyenne | - Remplacer le négatoscope défectueux ou vétuste par un modèle adapté à l'activité du service. - Privilégier, lorsque cela est techniquement et financièrement pertinent, un système de visualisation numérique des images médicales compatible avec le système d'imagerie du CHUB. |
| LABORATOIRE | - Plusieurs équipements sont en service depuis une période relativement longue. - Nécessité d'un entretien et d'une maintenance appropriés. - Risque d'interruption des activités en cas de panne d'un équipement essentiel |  | Faible | - Réaliser une maintenance préventive générale des équipements du laboratoire. - Établir un calendrier d'entretien périodique selon les recommandations des fabricants. - Vérifier l'état de fonctionnement, la précision et la sécurité des équipements. - Identifier les équipements critiques dont la panne pourrait entraîner l'arrêt d'une activité diagnostique. - Prévoir des équipements de secours ou de remplacement pour les appareils critiques. - Constituer un stock minimal de pièces et accessoires couramment nécessaires à la maintenance. |
| URGENCES | - Insuffisance d'extracteurs : un seul extracteur disponible pour l'ensemble du centre, actuellement affecté à la Chirurgie. - Indisponibilité de bouteilles de gaz. |  |  | - Acquérir des extracteurs supplémentaires, en tenant compte des besoins des Urgences et des autres services critiques. - Définir un nombre minimal d'équipements critiques disponibles par service. - Prévoir une solution de secours pour garantir la continuité des soins en cas de panne ou d'indisponibilité d'un équipement. - Mettre en place une réserve stratégique de carburant, notamment pour assurer le fonctionnement des équipements ou installations nécessitant du gasoil pendant les périodes de coupure électrique. - Assurer un suivi régulier du niveau de stock et de la consommation de carburant. |
| NÉONATALOGIE | -Besoin d'un saturomètre adapté à la population néonatale/pédiatrique. |  |  | - Acquérir au moins un saturomètre/pulsioxymètre néonatal ou pédiatrique, avec capteurs adaptés aux nouveau-nés. - Prévoir idéalement un équipement de réserve compte tenu du caractère critique de la surveillance de l'oxygénation des nouveau-nés. |
| PÉDIATRIE |  | - Stéthoscope pédiatrique - Un extracteur ; - Une toise horizontale ; - Une toise verticale ; |  | - Besoin d’un stéthoscope pédiatrique, d’un tensiomètre pédiatrique, d’un saturomètre. - Acquérir un extracteur adapté aux besoins du service de Pédiatrie. - Acquérir une toise horizontale pédiatrique pour la mesure de la longueur des nourrissons. - Acquérir une toise verticale pour la mesure de la taille des enfants capables de se tenir debout. - Acquérir plusieurs brassards adaptés aux différentes tranches d'âge. |

## 14.  DEFINITION DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE CODE D’INVENTAIRE

| Code | Désignation |
| --- | --- |
| CHUB | Centre Hospitalier Universitaire de Boma |
| GYN | Gynécologie |
| PHA | Pharmacie |
| LAB | Laboratoire |
| M.INT | Médecine Interne |
| IM/R | Imagerie Médicale / Radiologie |
| IM/ECHO | Imagerie Médicale / Échographie |
| URG | Urgences |
| NEO | Néonatologie |

## 15. CODIFICATION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS

Le système de codification permet d'identifier rapidement la nature du matériel et son appartenance au patrimoine du CHUB.

| N° de code | Catégorie | Abréviation |
| --- | --- | --- |
| 00 | Mobilier médical | MO |
| 000 | Accessoire | ACC |
| 100 | Équipement médical | EQ |
| 0200 | Équipement électrique | EL |
| 0300 | Équipement informatique | IT |
| 040 | Climatisation et froid | CF |

Exemple de structure de code :

CHUB-LAB-100-001 → Équipement médical n°001 affecté au Laboratoire du CHUB.

## 16. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Au regard des constats effectués, il est recommandé à la Direction du CHUB et aux autorités de tutelle :

### 16.1. Gestion du parc

- Mettre en place un fichier informatisé permanent des équipements ;

- Attribuer un numéro d’inventaire unique à chaque équipement ;

- Assurer la traçabilité des mouvements des équipements ;

- Tenir à jour les fiches de vie.

### 16.2. Maintenance

- Élaborer un programme permanent (mensuel, semestriel et annuel) de maintenance préventive ;

- Assurer le traitement prioritaire des pannes critiques ;

- Documenter toutes les interventions ;

- Etablir un historique de maintenance pour chaque équipement.

### 16.3. Sécurité

- Vérifier régulièrement la sécurité électrique des équipements ;

- Contrôler les conditions d’installation ;

- Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques ;

- Retirer temporairement du circuit clinique tout équipement présentant un risque sérieux.

### 16.4. Formation

Organiser périodiquement des séances de formation et de recyclage des utilisateurs sur :

- L’utilisation correcte des équipements ;

- Les contrôles avant utilisation ;

- L’entretien courant ;

- Les règles de sécurité ;

- La procédure de signalement des pannes.

### 16.5. Acquisition et renouvellement

Toute nouvelle acquisition devrait, autant que possible, être précédée d’une analyse des besoins, des spécifications techniques, des conditions d’installation, de la disponibilité des pièces de rechange, de la formation et du service après-vente.

### 16.6. Énergie et environnement technique

Une attention particulière doit être accordée à la qualité de l’alimentation électrique, à la mise à la terre, à la protection contre les surtensions et aux conditions environnementales nécessaires au fonctionnement correct de certains équipements.

## CONCLUSION GÉNÉRALE ET PORTÉE DE L’APPUI TECHNIQUE

Au terme de l’inventaire des matériels et équipements réalisé au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Boma (CHUB), il ressort la nécessité de renforcer la gestion, la maintenance, le renouvellement et l’utilisation rationnelle des ressources matérielles de l’institution. Les recommandations formulées dans le présent rapport constituent des éléments d’aide à la décision pour les autorités, en vue d’améliorer la disponibilité des équipements, la continuité des soins, la sécurité des patients et les conditions de travail du personnel.

Il convient toutefois de préciser que notre appui technique ne se limite pas à l’inventaire et à la gestion des matériels et équipements médicaux. Notre intervention s’inscrit également dans une démarche plus globale d’ingénierie-conseil et d’accompagnement technique des institutions hospitalières, notamment dans les domaines du génie civil, du génie électrique, de la maintenance des infrastructures hospitalières, de la sécurité incendie, de la gestion du charroi automobile et de l’organisation technique des services.

À ce titre, notre expertise peut notamment porter sur :

- L’interprétation et l’analyse des plans de construction des bâtiments hospitaliers, avec formulation d’observations et de recommandations techniques visant à améliorer leur fonctionnalité, leur sécurité et leur adaptation aux exigences hospitalières, conformément aux recommandations et exigences de l’OMS ;

- La planification et l’orientation des différents services hospitaliers, en tenant compte de leur complémentarité fonctionnelle, des circuits des patients, du personnel et des déchets, ainsi que des contraintes environnementales, sanitaires et sécuritaires ;

- La participation aux travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de modification de certains ouvrages, en apportant un avis technique sur les solutions à retenir et sur les caractéristiques et la résistance des matériaux à utiliser, en collaboration avec les professionnels compétents du domaine du bâtiment et du génie civil ;

- La définition et l’élaboration des orientations techniques pour la construction de certains ouvrages hospitaliers et annexes, notamment les morgues, incinérateurs, dépôts de stockage des matériels et équipements, ateliers techniques, garages et autres infrastructures nécessaires au fonctionnement de l’institution ;

- L’organisation et la gestion technique du charroi automobile, notamment le suivi du parc roulant, la maintenance des véhicules, la gestion du garage et des ateliers, la planification des interventions et le suivi des besoins techniques ;

- L’élaboration des plans et schémas d’électrification des infrastructures hospitalières, en tenant compte des besoins des différents services, de la puissance installée, de la sécurité électrique, de la continuité de l’alimentation et des éventuelles solutions de secours, notamment les groupes électrogènes et les systèmes photovoltaïques ;

- L’organisation, la supervision et le suivi des travaux de maintenance électrique, incluant le diagnostic des installations, la recherche des défaillances, les travaux correctifs et préventifs, ainsi que le contrôle de la sécurité des installations ;

- La mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre les incendies, à travers l’identification des risques dans les différents services et lieux stratégiques du CHUB, l’installation et le positionnement approprié des extincteurs et autres moyens de première intervention, ainsi que la signalisation des issues et voies d’évacuation. Une attention particulière devra être accordée aux zones présentant un risque accru, notamment les laboratoires, blocs opératoires, services d’imagerie, locaux électriques, pharmacie, dépôts, cuisines, ateliers, groupes électrogènes et autres locaux technierques.

- La sensibilisation et la formation du personnel aux mesures de prévention et de première intervention en cas d’incendie, ainsi que l’élaboration de procédures d’alerte, d’évacuation et de gestion des situations d’urgence ;

- L’appui technique à la planification des investissements hospitaliers, afin de permettre aux autorités de disposer d’une vision globale et cohérente des besoins en infrastructures, équipements, énergie, sécurité, maintenance et moyens logistiques.

En conséquence, il est souhaitable que les autorités du CHUB puissent considérer cet appui comme une assistance technique multidisciplinaire, allant au-delà de la simple opération d’inventaire. Cette approche permettrait d’assurer une meilleure cohérence entre les infrastructures, les équipements médicaux, les installations électriques, la sécurité incendie, les ateliers, le garage, les moyens de transport et l’organisation fonctionnelle des services hospitaliers.

La prévention des risques d’incendie devra notamment être considérée comme une priorité transversale. La disponibilité d’équipements de lutte contre l’incendie dans les différents services et points stratégiques, leur accessibilité, leur signalisation, leur contrôle périodique et la formation du personnel constituent des mesures essentielles pour protéger les vies humaines, les équipements médicaux, les médicaments, les documents, les infrastructures et le patrimoine du CHUB.

Notre objectif demeure de contribuer, aux côtés des autorités et des responsables administratifs du CHUB, à la mise en place d’un environnement hospitalier fonctionnel, sécurisé, durable, techniquement maîtrisé et adapté aux besoins des patients et du personnel.

À cet effet, nous recommandons vivement aux autorités du CHUB d’envisager, dans un avenir proche, la création d’un Département Technique de Maintenance, doté des ressources humaines, matérielles et organisationnelles nécessaires pour assurer de manière permanente le support technique de l’ensemble du Centre Hospitalier.

Nous restons par ailleurs disponibles pour accompagner le CHUB dans les études techniques, les avis d’ingénierie, la planification, la maintenance, la sécurité incendie, le suivi et la supervision des différents projets et travaux techniques qui concourent à l’amélioration de son patrimoine et de la qualité de ses prestations.

Sincères remerciements.

Fait à Boma, le 08/09/2026

Pour la Mission des inventaires,

Mr. NZITA LUKIELO Jean-Bernard

Ir. Biomédical/ Expert Electrotechnicien